## Slide 1
LookHeart 웹 테스트

## Slide 2
테스트 아이디 : jyh 교수님 데이터로 웹 테스트 진행
PC로 로그인 하였음.
마지막 맥박 , 마지막 측정 시각 시간 표시가 되지 않음
- 실제 측정 중에는 마지막 맥박, 측정 시각이 표시 되지 않기 때문에 추가 테스트 필요

## Slide 3
2분 정도 지켜봤는데 같은 그래프만 계속 나옵니다.
현재 시간도 고정 되어있으며, 실시간으로 그래프가 밀리면서 그리지 않습니다.
그래서 측정이 멈춘 것인지 확인하기 위해 뒤로 갔다가 다시 jyh를 눌렀습니다.
다시 jyh로 들어왔을 때 그래프가 업데이트 되며 현재 시간 및 측정된 그래프가 표시되었습니다.
프로필에서 금일 최소/최대 bpm 출력이 되지 않습니다.
나갔다가 다시 들어옴
테스트 1

## Slide 4
테스트 1과 마찬가지로 2분 정도 지켜봤을 때 동일한 그래프만 나타납니다.
테스트 2

## Slide 5
2분 후부터 약 10~11초 간격으로 새로고침이 나타날 때 그래프가 확대가 됩니다.
계속 확대가 되다가 5분이 지났을 때 그래프가 나타나지 않습니다.
테스트 2

## Slide 6
데이터 이력 보기(맥박 기록)
맥박기록은 11~12초 마다 하고있고 새로 고침을 최신 데이터가 기록되는 것을 확인.
측정시각에 목록의 내림차순 오름차순 화살표는 위아래로 바뀌지만 데이터 정렬이 되지 않음
시간 변경 시 달력이 호출 됨.

## Slide 7
데이터 이력 보기 -> ecg 기록
측정된 데이터는 클릭한 시간의 전후 10초의 ECG 그래프를 보여줌
- ex) 17:24:28 데이터를 클릭하면 17:24:18 ~ 17:24:38의 ECG 그래프를 볼 수 있음
맥박과 마찬가지로 시간을 변경하려고 누르면 달력이 호출됨

## Slide 8
데이터 차트 보기 -> 맥박 기록
일일 동안 측정된 맥박 그래프를 보여줌
시간을 변경하면 역시 달력이 표시됨
새로고침을 하면 측정된 맥박 그래프를 표시함
8~9분 동안 10~11초마다 새로고침을 해보았는데 끊김없이 맥박 그래프를 그리는 것을 확인함

## Slide 9
테스트 3
뒤로가기 버튼을 눌렀는데 실시간 그래프 표시가 안됨
그 상태에서 2개의 버튼을 눌러도 데이터 출력이 되지 않음
새로 jyh를 들어와서 데이터이력보기 또는 데이터 차트 보기를 클릭하고
뒤로가기 하면 그래프에 표시가 되지 않음

## Slide 10
테스트 3